仪器设备使用指南

说明书目录

人工气候箱RXZ-430D使用说明	3

LRH-250-G型光照培养箱使用说明	4

GXZ-380光照培养箱使用说明	5

GXZ型智能光照培养箱使用说明	5

HWS-270恒温恒湿箱使用说明	6

KB53低温培养箱使用说明（上面）	7

KB53型低温培养箱使用说明（下面）	8

DHG-9070A型电热恒温鼓风干燥箱使用说明	9

DHG-9620A型鼓风干燥箱使用说明	10

HH-B11-420-BS-II电热恒温培养箱使用说明	11

DHG-272电热恒温培养箱使用说明	12

DHP-9272电热恒温培养箱使用说明	13

DZF-1B型真空干燥箱	14

JJ-TC型洁净工作台使用说明	15

FDMB型不锈钢调温加热板使用说明	16

电热恒温水浴锅使用注意事项	17

诗圣牌C型玻璃仪器烘干器使用说明	18

微波炉使用说明	19

pH-4C+智能酸度计使用说明	20

PHBJ-260型便携式pH计使用说明	21

DDS-309+智能电导率仪使用说明	22

DDBJ-350型便携式电导率使用说明	23

DDS-11D电导率仪使用说明	24

TES—1360温湿度计使用说明	25

Titroline easy 数显滴定仪使用说明	26

LDZX-40BI高压灭菌器使用说明	27

LDZX-75KB立式压力蒸汽灭菌器使用说明	28

TD5A-WS低速大容量离心机使用说明	29

摩尔实验室经济型纯水器使用说明	30

YA-ZD11型不锈钢自动蒸馏水器使用说明	32

TES-1335数位式照度计使用说明	33

ZDZ-1型紫外辐射照度计使用说明	34

CB—1101型光合、蒸腾作用测定系统使用说明	35

土壤水分仪TDR100使用说明	37

CXC-06粗纤维测定仪使用说明	38

KDY-9820凯式定氮仪使用说明	40

KQ5200E型超声波清洗器	42

JA2003A电子天平使用说明	43

FA1004A电子天平使用说明	44

YP3001N电子天平使用说明	45

电子称使用说明	46

723C型分光光度计使用说明	47

- 人工气候箱RXZ-430D使用说明

- 开机

1.检查培养箱顶部加湿器是否有水，若无应加入40℃以下的清水（蒸馏水或纯净水），不能用自来水等硬水、脏水。

2.打开人工培养箱电源（位于人工培养箱右侧上部）。

- 设置

1.系统参数设置：按住“照明”键不放，约3秒后，时间窗口显示“Addr”，培养箱进入系统设置。通过时间窗口下的          使得Addr=1，再按一下“设定/查询”键，时间窗口显示“tc”， 通过时间窗口下的         使得tc=0.0，再按一下“设定/查询”键，时间窗口显示“hc”， 通过时间窗口下的          使得hc=0.0，再按一下“设定/查询”键，时间窗口显示“sbl”, 通过时间窗口下的

使得sbl=5，再按一下“设定/查询”键，则退出系统参数设定，进入运行状态。

2.按一下“设定/查询”键，各个窗口数字闪烁，“白天”指示灯亮，此时可设定白天运行参数：按时间窗口下的          键设置白天光照持续时间；按温度窗口下的           设置白天所需的温度；按“湿度/光照”键选定光照指示灯亮，通过其窗口下的           键设置白天光照度，然后按“湿度/光照”键选定湿度指示灯亮，通过其窗口下的          键设置白天湿度。

3.再按“设定/查询”键，进入黑夜设置，黑夜指示灯亮，（设置Addr=1,tc=0.0,hc=0.0,sbl=5,方法同“系统参数设置”）再同白天设置参数一样设置黑夜运行的时间、温度、光照度和湿度。

4.再按“设定/查询”键，设定结束，回到运行状态，培养箱按设定参数循环运行。

三、关机

1.关掉电源，拔下插头

2.清理培养箱

3.通报管理员，并做登记。

注意事项：

- 本仪器温度范围：0~50℃（可调），无光照0~50℃，强光照10~50℃。

- 温度波动：±0.3~1.0℃。湿度：30~95%RH（可调）。

- 光照度控制范围：五级（+20%、+40%、60%、80%、H1%额定光照度）

- 工作时间：周期范围1~30个；每个白天、黑夜时间设置范围：0~99小时。连续运行。

- LRH-250-G型光照培养箱使用说明

  - 将仪表面上的电源开关拔至“开”。

  - 温度调整：

⑴首先将限温报警开关拔至“关”，当温度达到设定温度并稳定后，将限温报警开关拔至“开”。

⑵将“设定”“测量”共用开关拔至“设定”，然后旋转温度旋钮，直到数显表显示本次培养的温度。

⑶将“设定”“测量”共用开关拔至“测量”，此时数显表显示的是箱内实际温度。（此温度值将随设备的工作状态而变化，当设备达到平衡状态即既不加热，也不     制冷时，则数显表显示的温度值即本次培养温度）。

3.  光照控制：仪表面板上的可编程时控器是本机10支日光灯的电源开关。分外两组（共8支），内一组（共2支） 。外两组可单独控制每支日光灯的开关（每支灯管上有开关可以控制），来调节光照度。将“照明”键拔至“自动”，以后光照就完全按照设定的时间来进行。

- 时间设定：

⑴首次使用，或长期不用后使用，时控器如无显示或数字凌乱，在通电5秒后，用细小物品按一下时控器左下角的小控开启，然后等5秒，就显示正常数字。

⑵开机时，时控器为24小时制，若需要12小时制，按住“时钟”5秒，显示器左上角即会显示AM，表示已为12小时制，再 按5秒，又回到24小时制，此时AM显示关闭。（12小时制时AM表示上午，PM表示下午）

⑶设定开关时间：按“设定”，使显示“1 ON”，按“星期”选择具体在哪天进行培养（一个星期有7天，可具体到任何一天），当显示要求的星期日期后（仪表上会显示），按“时”或“分”键选择开机培养的时间，设定好后，再按“设定”，显示“1 OFF”，按“时”或“分”键选择关机时间。如果还要设定下一个日期进行自动培养，则重复上述操作即可。设定好后按“时钟”键，结束时间设定。

⑷时钟校正：a.按住“时钟”并反复按“星期”至当日。（如果每日设定开关时间相同，可不按此键，直接校正时分）。

b.按住“时钟”键不放，并按“时”“分”校正时间至当前准确时间（北京时间）。

⑸根据现在的时钟来设定开关时间中的开关，按“开/自动/关”键使显示屏最下行显示“ON AT”或“AT OFF”。（例如：现在时间是8：30，而设定时开机时间是9：00，还没有到开的时间，则按“开/自动/关”调至屏上显示“AT OFF”；如果现在时间是9：20，而设定时开机时间是9：00，已经到了设定时间，则需按“开/自动/关”调至屏上显示“ON AT”）。

注意：①显示“ON”表示接点处于接通状态但时控器不会按设定的开关时间进行开关

②显示“ON AT”表示时控器处于自动控制并且在开状态

③显示“AT OFF”表示时控器处于自动状态并且在关状态

④显示“OFF”表示处于关状态，设定的开关时间无效

⑹检查：按“设定”键检查所设定的时间是否正确。

⑺修改：检查后发现错误，按“清除”键，然后重新设定开关的时间及星期

⑻结束检查：按“时钟”结束检查及设定，显示时钟。设定结束，仪器即按照设定时间进行培养。

- 培养结束，关闭电源，作好清洁并登记，长期不用请拔下电源。

注意事项：

  - 环境温度超过30℃温度控制在5℃时，连续工作不要超过120小时。

  - 本仪器控温范围：全光照10℃~45℃；无光照5℃~45℃，光照度≥3000LX

  - 不准用酸、碱及其它腐蚀性物品檫洗箱体，箱内外可定期用中性洗涤剂清洗，干布檫干。

  - 箱内培养物不要存放太密。

  - 切忌触摸箱内感温探头，以免损坏造成失控。

- GXZ-380光照培养箱使用说明

- 打开电源开关。

- 设置系统参数：按住“照明”键不放，约3秒后，时间窗口显示Addr，培养箱进入系统设置。此时温度窗口显示值通过温度窗口下的          键，使得Addr=1。然后按一下“设定/查询”键，时间窗口显示tc，用温度窗口下的          键，使得tc=0.0。再按一下“设定/查询”键，则退出系统设置状态，

- 白天运行参数设定：按一下“设定/查询”键，各个窗口数字闪烁，白天指示灯亮，按时间窗口下的

调节至白天光照要求时间；按温度窗口下的           调节至培养要求的白天温度；按光照度窗口下的          设置培养要求的光照度。

- 黑夜运行参数设定：再按一下“设定/查询”键，进入黑夜设置，黑夜指示灯亮，（设置Addr=1,tc=0.0），其余设置步骤类似于白天设置。

- 再按“设定/查询”键，设定结束，培养箱按设定参数运行。

- 使用完毕，关掉电源，拔下插头，清理培养箱，通报管理员并做好登记。

注意事项：

- 本仪器控温范围：0~50℃，无光照0~50℃，强光照10~50℃，温度波动±1.0℃，温度偏差：±0.5℃

- 白天、黑夜经历时间设定范围0~99小时。

- 工作方式：连续运行。

- GXZ型智能光照培养箱使用说明

一、基本操作：

- 按绿色按钮打开电源。

- 设定值的检查：仪表参数设定采用逐一轮流法：在开机或运行中按一下“设定”键，则时段窗口显示01，且时窗内首位数字闪烁，此时设定的是第一段白天参数。再次按“设定”键进入第二段黑夜参数，再按“设定”则回到工作状态。

- 设定值的修改：在检设定参数中，可按动↑键和→，自左向右逐一修正某时段的每一参数设定值的每位数值。设定完毕需按 “设定”键至工作状态，以便确认。

- 时段切换：参数设定完毕并进入运行状态后，若想使现时工作进入您所需要的时段，则需按“时段切换”键：每按一下相应前进一个时段。注意按键间隔不应大于3秒。

- 当前时段的移时：有时需要仪器的运行时间和当地时间一致，或根据需要修正剩余时间。首先按“移时”键，此时时窗内首位数在闪烁，而秒信号“：”则停止闪烁。此时可适当按几下↑键和→进行移时设定。移时完毕再次按“移时”键即可。

- 使用完毕后关闭电源。

二、注意事项：

1.  使用前填写“仪器使用项目卡”。

2.  做10℃以下低温实验，环境温度不宜太高，箱内外温差不应大于20℃，以确保正常工作。

- HWS-270恒温恒湿箱使用说明

1. 接通电源，打开电源开关。先进行系统设置：按住“照明”不放，约3秒后，时间窗口显示“Addr”，表明进入系统设置，用温度窗口下的▲▼将温度窗口值显示为“1”，（即Addr=1）；然后按一下“设定”，时间窗口显示“tc”，用温度窗口下▲▼将温度窗口值调整为0.0（即tc=0.0）；然后再按一下“设定”，时间窗口显示“hc”,用温度窗口下的▲▼     将温度窗口值调整为00（即hc=00），再按一下“设定”，时间窗口显示“sbl”，用同样方法使温度窗口值显示“5”，再按一下“设定”，退出系统设置。

2. 退出系统设置后，按“设定”，则个显示窗数值闪烁，此时可根据用户需要用对应于时间、温度、湿度窗口下的▲▼键分别调整所需的培养时间、温度、湿度值。

3. 调整完毕后，再按一下“设定”，设定完毕，回到运行状态，培养箱按设定参数运行。

4  .当倒计时为0时，时间窗口显示“OF”，培养箱停止运行，用户按一下“定时”，则培养箱又回到定时状态；按二下该键进入连续运行状态；不按任何键则停止运行。

5. 培养结束，直接关闭培养箱电源开关，拔下插头，作好清洁并登记。

注意事项：

- 本仪器温度控制范围0~50℃，温度波动≤±0.5~1.0℃，当设置温度低于10℃时，培养箱自动停止加湿/除湿，湿度控制范围50%~95%RH，波动±7%RH，工作时间1~9999h或连续运行。

- 加湿器必须保持有水，以免烧坏仪器，且应用40℃以下的蒸馏水或纯净水，长期使用不能用硬水、脏水，使用一段时间后需要清洗，且内部应保持3~5L清水。

- KB53低温培养箱使用说明（上面）

- 将电源开关旋至“1”处，打开电源。

- 按“start/stop”键切断温度控制，再按“MODE”键，选择数显窗下面左边第一个灯亮，此时进入温度设定状态，按数显窗右边▲▼键，设置培养温度。

- 温度设置完毕后，按“MODE”键，使数显窗下左边第三个灯亮，此时设置风扇速度，一般设置为100%。再按“MODE”键，使数显窗下右边第一个灯亮，此时进入时间设定状态，按动      时钟设置键，选择需要的时间状态：

时间状态有4种情况：①选择       键右边第一灯亮     时，表明数显窗上的数字保

持不变，直到人工关闭电源，即常开。

②选择       键右边第二个灯亮       时，表示当所设定的时

间值到后，系统“加热/制冷”和“风扇”都停止运转，即定时关。

③选择       键右边第三个灯亮        时，表明当所设定的

时间到达后，系统“加热/制冷”和“风扇”都自动开，即延时启动。

④选择       键右边第四个灯亮       时，表明当系统内实

测温度值在所设定值2℃以下时，时间开始运行，当所设定的时间到达后，加热自动关闭。

4.选择好所需时间状态后，按数显窗口右边的▲▼键，设置培养时间值。

5.按“start/stop”键，系统按设置参数运行。

6.使用完毕，关闭电源，将电源旋钮旋至“0”处，拔下插头

7.作好培养箱清洁，通报管理员并作好登记。

注意：

- 本仪器调温范围为-9.9℃~99.9℃，加热（制冷）时温度波动±0.1℃（±0.3℃）。

- 本仪器最好用于室温以下的处理，室温以上的处理请用恒温培养箱。

- KB53型低温培养箱使用说明（下面）

- 接通电源，将培养箱上按钮旋至“1”处

- 按“X/W”，红色显示窗显示此时箱内实际温度，下面窗口显示“SP TEMPERATURE”，此时可通过▲▼键调节至需要的培养温度。

- 温度设定完毕后，按“X/W”，下面窗口显示“SP FAN SPEED”，按▲▼使红色窗口值为“100”。

- 按动“X/W”，下面窗口显示“SP  SAFETY  CONTR” ，此时可不用设置，继续按动“X/W”，设置完成，培养箱进入程序，到达设定温度后开始恒温培养。

- 使用完毕后，先将培养箱上的电源开关旋至“0”处，再拔下插头。作好清洁，通报管理员并作好登记。

注意：

1.本仪器调温范围为-10℃~100℃，加热（制冷）时温度波动±0.1℃（±0.3℃）。

2.本仪器最好用于室温以下的处理，室温以上的处理请用恒温培养箱。

- DHG-9070A型电热恒温鼓风干燥箱使用说明

- 把需要干燥的物品放入干燥箱内，上、下、四周应留存一定空间，保持工作室内气流畅通，关好箱门，据干燥物品的潮湿程度，调节风门（一般旋至“Z”处，若比较潮湿，将调节旋扭调至“三”处）。

- 打开电源及风机开关（工作时必须打开风机），PV屏显示测量温度，SV屏显示设定温度。

- 设定温度：按一下“SET”键，PV屏显示“SP”，用    改变“SV”屏数字，直至需要温度值。

- 定时设定：再按一下“SET”键，PV屏显“ST“（进入定时关机功能，一般不使用），若不使用定时功能，要使PV屏显示的“ST”为零（即ST=0），设置完毕，按一下“SET”键即可。（注意：定时的计时功能是从设定完毕，进入工作状态开始计算，故设定的时间一定要考虑把干燥箱加热、恒温、干燥三阶段所需时间合并计算）

- 干燥结束后将风门旋至“三”处，关掉电源，待冷却至室温，檫干工作室，通报管理员，并做好登记。

注意事项：

- 本仪器控温范围：环境温度+10℃~250℃，温度波动±1℃，定时范围：1~9999min

- 如果仪器设定好后出现异常现象（如报警等），立即关闭电源，并向管理员汇报。

- 干燥箱内不得放入易腐、易燃、易爆物品，切周围无易燃、易爆物品。

- DHG-9620A型鼓风干燥箱使用说明

- 将干燥物品放入箱内，上、下、四周留存一定空间，关好箱门，将风门调节旋钮旋至“Z”处。若干燥物比较潮湿，将其调节至“三”处。

- 打开电源开关与风机开关。PV屏显示箱内实际温度，SV屏显示设定温度。

- 设定温度：按“SET”，PV屏显示SP，用      设定本次培养温度，完毕。再按一下“SET”，PV屏显示ST（进入定时功能），若不使用定时功能，则使SV屏显示值为“0”，之后再按一下“SET”，PV屏显示培养箱内实际温度，SV屏显示设定温度，培养箱进入工作状态。

- 定时功能：若使用定时，则当PV屏显示SP时，用     设定加热时间，设置完毕，按一下“SET”，进入干燥状态。

- 干燥结束，若需要更换干燥物品，则在箱门开之前先将风机开关关掉，更换完干燥物后关好箱门，在打开风机开关；如不立即取出物品，应先将风门调节旋钮旋至“Z”处，再把电源开关关掉，以保持箱内干燥；如不再继续干燥物品，则将风门旋至“三”处，关掉电源开关，待工作室冷却至室温后取出干燥物，将工作室檫干。

注意事项：

- 本仪器控温范围环境温度+10℃~250℃，恒温波动±1℃。

- 干燥箱在工作时，必须将风机开关打开，使其运转，否则会有温度误差还会破坏仪器

- 当干燥箱内温度接近设定温度时，加热指示灯忽亮忽暗，反复多次，属正常现象。一般在测量温度达到控制温度后30min左右，工作室内进入恒温状态。

- 本仪器在使用过程中出现异常现象，请立即关闭电源并向管理员通报。

- HH-B11-420-BS-II电热恒温培养箱使用说明

- 接通电源，打开电源开关至“1”。

- 设定温度：按一下“SET”键，PV屏显示“SP”，按▲▼键，调节SV屏上的数值至所需值。

- 设定关机时间：再按一下“SET”键，PV屏显示“ST”，按▲▼调节关机时间（分）。 （一般不使用，即使得ST=0）。

- 设定完毕，再按一下“SET”键，PV屏显示工作室内实际温度，SV屏显示设定温度值。当到达设定温度时即可进行培养。

- 关机：培养结束，取出培养物，将电源置“0“，关闭电源，做好清洁，通报管理员并做好登记。

注意事项：

- 本仪器控温范围：室温+5℃~65℃

- 箱内不得放入易腐、易燃、易爆物品。

- 如果仪器设定好后出现异常现象（如报警等），立即关闭电源，并向管理员汇报。

- DHG-272电热恒温培养箱使用说明

  - 接通电源，将电源开关旋至“1”处。

  - 开门，将培养物放入箱内，关好玻璃门，观察风机运转后工作室内状况正常，然后关上箱门。

  - 温度设置：①按一下SET，PV屏显示室内实际温度，SV屏第一位高亮，其他位闪烁

②用     可循环选取SV屏显示的高亮位的具体位置。

③用     改变SV屏的值，设置本次培养的温度

④按一下SET，PV屏显示“T1”（进入定时功能），若不使用定时功能，则用     使SV屏为“0”，再按一下SET键，培养箱进入工作状态。若使用定时功能，按     调节SV屏值，设定本次培养时间，之后再按一下SET，培养箱进入工作状态。

- 设定一定温度后，加热指示灯亮，表明进入加热升温状态，当显示温度接近设定温度时，加热指示灯忽亮忽暗，反复多次。一般情况下，加热90分钟后，温度控制进入恒温状态。

- 所需工作温度较底时（即设定温度接近室温+5℃），可采用二次升温设定方式。例如：需要设定培养温度30℃，第一次先设定28℃，等温度过冲开始回落后，再第二次设定30℃，可杜绝温度过冲现象，尽快进入恒温状态。

- 培养结束，关闭电源开关，拔下插头，（若不立即取出物品，请不要开箱门）取出物品，用布檫干工作室，保持箱内外整洁，通报管理员并作好登记。

注意事项：

  - 在物品培养期间，除非放、取箱内物品，最好不要开玻璃门，若较长时间开关箱门，箱内温度有些波动是正常现象。

  - 培养箱内不要放易燃易爆物品，箱内物品放置切勿过挤、过重，以利于空气循环。

  - 本仪器控温范围：室温+5~60℃，控温精度±0.3℃，恒温波动±0.5℃。

- DHP-9272电热恒温培养箱使用说明

一、基本操作：

首先打开“POWER”键。

㈠  温度设置：

1. 按set键一次，PV屏显示“SP”字符，SV右数第一位闪烁，其它位高亮；

2. 用“←”可循环选取SV屏显示需要更改的数位。

3. 用“↓”或“↑”改变SV设定屏的温度值。

4. 设定完毕后再按SET键一次，PV屏显示“ST”字符，若不使用定时功能，则再按SET键一次，使PV屏显示测量温度，SV屏显示设定温度即可。

㈡  定时设置：

当定时时间“ST”设置为“0”时，控制器无定时功能；定时功能运行方式为倒计时，当设定完成时，定时运行开始计时。倒计时归零时，定时功能运行结束，仪表输出自动切断，同时SV屏显示“END”，并闪烁，不按SET键一直是等待功能。在定时功能运行过程中，按一下“←”移位键，SV屏可显示定时功能运行的剩余时间。

- 按SET键一次，仪表进入温度设置，输入设定温度值。

- 再按SET键一次，PV屏显示“ST”，输入设定定时值，单位为分钟。

- 再按SET键一次，仪表退出时间，进入工作状态。

- 运行指示灯闪烁，培养箱进入定时运行状态。

仪器使用完毕后关闭“POWER”。

二、注意事项：

- 定时功能运行过程中断电，重新开机时，定时时间需重新设定方才有效。

- 培养箱无防爆装置，不得放入易燃易爆物品。

- 箱内物品放置切勿过挤、过重，四周必须留出空间，以利空气循环，防止搁条损坏。

- 箱内外应经常保持清洁，长期不用应在电镀件上涂中性油脂或凡士林。

- 注意防尘防潮。

- 夏季温度较高时，应保持室温25-28℃，以避免引起温度失控。

- DZF-1B型真空干燥箱

- 放干燥物于箱内，关上箱门并旋紧手柄，拔掉真空泵上的抽气阀。

- 接通真空泵电源，将真空阀开关打至“开”处，此时进入抽气状态，当真空表指示值超过红线（0.085Mpa），先关闭真空阀开关至“关”处，然后切断真空泵电源，此时箱内处于真空状态

- 接通真空箱电源，打开电源开关。设定温度：按住SET键，PV屏显示“50”，SV屏数值闪烁，用▲▼键设置本次温度，     （移位键）可快速在各位数上移动，调动数值。温度设置完毕，按一下SET即可。此时PV屏显示箱内实际温度，SV屏显示设定温度。

- 干燥结束后，先关闭电源开关，旋动机箱上的“放气阀”，解除箱内真空，打开箱门，取出物品，长期不用拔下插头，作好清洁并登记。

注意事项：

- 本仪器控温范围50℃~250℃，温度波动±1℃

- 本仪器不需要连续抽气使用时，应先关闭真空阀，再关闭真空泵电源，以免真空泵中的油倒灌至箱内。

- 取出被处理物品时，当处理的是易氧化物品时，必须待温度冷却到室温后才能放入空气中，以免发生氧化反应。

- 请勿放易燃易爆物品入内。

- JJ-TC型洁净工作台使用说明

一、基本操作：使用前50分钟打开紫外线杀菌灯，净化工作区内工作台表面积累的微生物，30分钟后启动送风机。

二、注意事项：

- 长期未使用的工作台，使用前必须对周围环境认真清洁，再采用药物或紫外线灭菌法处理。

- 每周一次对周围环境灭菌。

- 经常用酒精或丙酮擦紫外杀菌灯表面，保持清洁。

- 根据环境洁净度，间隔2-3个月拆洗过滤器中无纺布。一般在无纺布滤料容纳尘埃过多时，表面发黑应拆下清洗或更换。

- FDMB型不锈钢调温加热板使用说明

- 接通电源，打开电源开关

- 开始使用“固定档”，将温度升到接近所需要求（温度最高可达300℃），再使用“可调档”，旋转调压旋钮来调节温度。（开始最好调节到150V）。

- 使用完毕，关闭电源，拔下插头，作好清洁，通报管理员并作好登记。

注意：

- 工作时间最长为8小时

- 工作台为高温区，切勿用手接触。

- 电热恒温水浴锅使用注意事项

- 使用时必须先加水于锅内，一般水位70~80mm，严禁干烧，工作结束后，应关掉电源开关，拔下插头，旋扭逆时针转至“0”位，水冷却后放掉锅内的水。

- 做好清洁，通报管理员，并做登记。

- 诗圣牌C型玻璃仪器烘干器使用说明

- 将玻璃仪器倒置在烘干器上的干燥管上。

- 打开电源开关至开处，将“热风/冷风”开关打至“热风”开处，调节温度调节旋钮至所需温度（可调节温度范围40~120℃）。

- 玻璃烘干后，可将“热风/冷风”开关调至“冷风”，迅速冷却。

- 使用完毕，关闭电源，拔下插头，做好清洁，通报管理员并做好登记。

- 微波炉使用说明

- 接通电源，将食物放入微波炉内，关好炉门

- 转动“Power”火力选择旋钮到所需要的火力，再转动“Time”定时器至合适的烹调时间即可。

- 使用完毕，取出物品，拔下电源，并作好清洁。

注意事项：

- 炉内无食物时，不要使微波炉工作，以免损坏仪器。

- 烹调时忌用金属器皿，通常用陶瓷、耐热玻璃、耐热塑料或低质器皿，窄颈瓶不可直接放入烹煮。

- 烹调时放生冒烟或起火时，不要立即开炉门，应立即拔下电源插头。

- 转盘的最大负载不能超过5kg

- 表面无孔的食物请去皮或在外皮上开一裂缝或叉几个小孔，否则受热膨胀可能会爆裂。

- 微波炉不能储藏任何物品。

- pH-4C+智能酸度计使用说明

- 准备：①接通电源，将直流输出插头插入仪器后的“DC9V”插孔，安装好电极，温度传感器位于电极左侧（“ATC孔”）。

②按酸度计上的    ，打开电源，预热5分钟

③据测量要求，按“RES/分辨率”键选择需要的分辨率：

A：pH分辨率可调：0.1；0.01；0.001pH

B：mv值分辨率可调：0.1；1mv

④小心取下电极上的保护套，将电极测量端浸在蒸馏水中清洗，然后取出用滤纸吸干残留的蒸馏水，观察电极敏感球泡内是否充满液体，若有气泡，则将电极向下（象甩体温表）轻轻甩动，清除气泡。

- 仪器标定：

⑴一点标定——用于粗略测量

  - 按MODE，使屏上“pH”灯亮，用蒸馏水或被校准液中冲洗电极和温度传感器探头，并用滤纸吸干或甩干，然后浸入一已知pH值的标准缓冲液中（该缓冲液的选择以其pH值接近被测液pH值为宜），使电极前端球泡与标准缓冲液均匀接触。

  - 按“CAL”，显示屏上“CAL”“AUTO”灯均闪烁，表明仪器正自动识别标准缓冲液的pH值，最后屏上显示相应缓冲液的标准pH值，显示屏上“4”、“7”、“9”之一灯亮，“CAL”灯熄，“AUTO”停止闪烁，到此标定结束，可进行样品测试。

⑵二点标定——用于精密测量

- 任选一种标准缓冲液，按上述一点标定的方法操作，相应标准缓冲液指示灯亮

- 再选另一种标准缓冲液（此缓冲液的选择以pH值接近被测定样品的pH值为宜），依照上述一点标定方法操作，相应标准缓冲液指示灯亮，电极性能指示灯显示电极性能，到此可进行样品测试。

- pH测量：标定后即可进行测定pH值

⑴用蒸馏水或被测定液冲洗电极和温度传感器，用滤纸吸干或甩干

⑵将电极与温度传感器浸入被测液

⑶按“YES”，“AUTO”闪烁，表示测量进行，摇动或搅拌烧杯溶液，当“AUTO”停止闪烁，即可读取被测溶液的pH值。

⑷重复测量时，按动“YES”，直至“AUTO”停止闪烁，再读取仪器示值。

- 测量mv值

⑴按“MODE”，使仪器mv灯亮，处于mv测量状态。

⑵将短路插头插入电极插头，按“CAL”，“CAL”、“AUTO”灯闪烁若干秒后，“CAL”熄，“AUTO”停止闪烁，屏上显示“0.0”时，表示mv零点校准。

⑶取下短路插头，重新接上需要的离子选择电极，用蒸馏水或被测液冲洗电极，用滤纸吸干，电极浸入被测液中，按“YES”，“AUTO”闪烁，表示正在测量，摇动烧杯或搅拌溶液，当“AUTO”停止闪烁时，即可读取离子选择电极的电位值。

⑷重复测量时，按“YES”，直至“AUTO”灯停闪，再读仪器示值。

5.  使用完毕，按    关闭酸度计，再拔下电源插头。

注意事项：

- 经标定的仪器，一般情况下24h内可以不需要标定，但①电极干燥过久②更换新电极时，最好关机后再开机③测量过pH<2或pH>12的溶液④测量含有氟化物而pH<7或较浓的有机溶液后，这四种情况中任何一种均需要重新标定。

- 电极非常容易碎，一定要小心轻放。

- PHBJ-260型便携式pH计使用说明

- 仪器连接：拔去电极插口上的Q9短路插头，依次插入电极插头和温度电极插头。注意将pH值电极与温度电极的裸露金属部分用防水帽盖好。

- 安装电池：第一次使用，打开电池盖，按正负级装好电池，此时仪器自动开机进入测量状态。若电池已装好，仪器未工作，按下“ON/OFF”，仪器进入工作状态。

- 测量：

取下电极上的胶皮护套，露出kcl加液孔，以保持液位平衡，用蒸馏水清洗电极，在开机状态下将电极插入缓冲液中，即可进行测量，仪器在测量状态下同时计算pH值和电极电位，可按“△/pH/mv”进行切换。

⑴pH值测量：

开机后，按“△/pH/mv”，使其左下角显示“ATC”，表明处于pH测量状态，接着对电极进行标定

  - 一点标定（只采用一种pH标准缓冲液标定，用于粗略测定）

    - 确定pH复合电极与仪器可靠连接，并将电极用蒸馏水清洗干净，放入pH标准缓冲液中（五种pH标准缓冲液任选一种）

    - 在仪器处于测量状态下，按“模式测量”进入模式选择状态，按“△/pH/mv”或“▽/贮存”选择“STD”，按“确定/打印”进入一点标定状态，此时，仪器显示“STD1”以及当前测得的pH值或mv值（通过“△/pH/mv”切换）和温度值。

    - 当屏上pH值或mv值与温度值读数均趋于稳定后，按“确定/打印”，仪器显示当前温度下此种缓冲液的标称值，约5秒后一点标定结束，自动进入两点标定。若不需要进行二点标定，可按“模式/测量”，取消二点标定，进入测量状态。

  - 二点标定（选用二种pH标准缓冲液标定，用于高精度测定）

    - 在按上述方法完成一点标定后，仪器自动进入二点标定，屏上显示“STD2”以及当前pH值或mv值（用“△/pH/mv”切换）和温度值，将电极取出重新用蒸馏水清洗干净，放入另一种标准缓冲液中。

    - 当屏上的pH值或mv值和温度值读数趋于稳定后，按“确定/打印”，仪器先后显示当前温度下此种缓冲液的标称值和电极斜率值各5秒，然后二点标定完成，进入模式选择状态。

  - 标定完成，按“模式/测量”回到测量状态，按“△/pH/mv”选择“ATC”进入pH值测定，将电极用蒸馏水清洗后插入待测液中，仪器显示当前溶液pH值和温度值。

⑵mv值测量：

在测量状态下，按动“△/pH/mv”，选择“MEAS”，表明进入mv值测量，清洗电极后，插入待测液中，仪器显示当前的mv值和温度值。

- 测量完成后，按“ON/OFF”关闭仪器，依次拆下电极放好，长期不用，取出电池。

注意事项：

- 仪器在未接电极时，Q9短路插头必须接好。

- 第一次使用或长期停用的pH电极，使用前必须在3mol/Lkcl溶液中泡24h

- 电极使用后，电极前端应用保护套封好，保护套内应放入少量kcl补充液以保持电极球泡湿润；同时移动电极上部胶皮套，遮住kcl加液孔，防kcl溢出。

- 电极避免长期浸在蒸馏水、蛋白质和酸性氟化物液中，避免与有机硅油接触。长期使用后，若斜率略有降低，可把电极下端浸泡在4%HF液中3~5分钟，用蒸馏水洗净然后在0.1mol/LHcl液中浸泡，使之更新。

- DDS-309+智能电导率仪使用说明

- 据所测溶液选合适的电极，插好电极、电源适配器和温度传感器，组装好电极架和电极夹。

- 按    ，接通电源，预热10分钟

- 测定：

3.1设置：

⑴按“电极常数”，使“电极常数”灯亮，多次按动“电极常数”键，在0.010；0.100；1.000；10.00四种规格常数中选择，直到选择常数与电极上相适应的常数，按∧或∨键，使仪器显示电极上实际值，按“确定”退出。

⑵设置温度系数：按“温补系数”，使“温补系数”指示灯亮，按∧或∨键，使仪器显示溶液电导率的温补系数值（一般温度系数为2%/℃左右）。按“确定”保存并退出。

3.2测定电导率：

⑴无温度补偿功能测量（即没有插上温度传感器）

按动∧或∨键，使温度显示为25℃，用去离子水或被测液清洗电极，将电极插入被测液中，若“AUTO”指示已显示，表明仪器处于自动判断测试终点功能，按“确定”键，“AUTO”闪烁，几秒后停止，测试结束，数值显示并被锁定。若“AUTO”未显示，表明仪器处于实时测试状态，待数值稳定后读取示值。

按“自动”键，可取消或启动自动判断测试终点功能。

以上测试值为被测液在当时温度下的电导率值。

⑵具有补偿功能的测试（即插上温度传感器于“ATC”插口，此时“ATC”灯亮），∧和∨键失效，用去离子水或被测液清洗电极和温度传感器，将电极插入被测液中，示值稳定后，仪器示值为被测液在基准温度25℃时的电导率。

4.使用完毕，按    关闭电源，拔下电源适配器，并用去离子水清洗电极与温度传感器。温度传感器干放，电导电极用去离子水浸泡，光亮电极可干放。

注意事项：

  - 测量低电导值溶液时，先在超纯净水中清洗并泡2h以上

  - 测量过程中，从甲溶液到乙溶液时，先用蒸馏水清洗后，再用乙溶液清洗，不能用滤纸檫拭。

- DDBJ-350型便携式电导率使用说明

- 仪器连接：依次插入电极与温度传感器并用电极与温度传感器上带有的防水部件套住电极与温度传感器裸露的金属部分。若未装电池，则打开后盖电源盖，装好4节AA碱性电池，此时仪器自动开机进入测量状态。若电池已装好，仪器未工作，可按下“ON/OFF”约2秒后仪器自动进入测量状态。

- 测量：

⑴电导率测量：

  - 设定电极常数：（设定时必须时仪器处于电导率测定状态，标志为左下角为“CON”标志）

    - 按动“模式/测量”，使仪器处于模式选择状态，按“△/C/T/S”或“▽/贮存”键，选择“CONT”（显示下左下角），按“确定/打印”，进入电极常数选择状态（有五格0.1，0.01，1.0，5.0和10.0）。

    - 按“△/C/T/S”或“▽/贮存”选择相应电极常数，按“确定/打印”进入电极常数调节状态，左下角“ADJS”。

    - 此时按动“△/C/T/S”或“▽/贮存”修改电极常数，使值与电极上标定的数一致。按“确定/打印”，完成电极常数设定功能，再按“模式/测量”进入测量状态。

  - 温补系数设置：（在测电导率或TDS参数时，有时需要设合适的温补系数）

使仪器处于电导率或TDS测量状态下，按“模式/测量”，进入模式选择，按“△/C/T/S”或“▽/贮存”，选择“COEF”，按“确定/打印”进入温补系数设置状态，此时显示当前设定的温补系数值，按“△/C/T/S”或“▽/贮存”修改到所需要值后，按“确定/打印”完成温补系数设定，进入模式选择状态，按“模式/测量”退回到测量状态。

  - 电极常数，温补系数设置好后，退出至测量状态，按“△/C/T/S”或“▽/贮存”，选择左下角为“CON”时表明处于电导率测量状态，将电极用蒸馏水清洗后插入被测液，即可显示所测液的电导率值。

⑵TDS值测量：（按“△/C/T/S”或“▽/贮存”，使仪器右下角显示“TDS”表明处于TDS测量状态）

- 按上述电极常数设定法和温补系数设定法设置电极的电极常数与温补系数

- TDS转换系数设置：在TDS测量状态下，按“模式/测量”进入模式选择状态。按“△/C/T/S”或“▽/贮存”选择“TCOE”，按“确定/打印”，显示当前TDS转换系数值，按“△/C/T/S”或“▽/贮存”修改到所需TDS转换系数值后，按“确定/打印”，完成设置。

- 设置完成后，按“模式/测量”进入测试状态，按“△/C/T/S”或“▽/贮存”选择“TDS”测试模式，将电极用蒸馏水清洗后插入被测液，仪器显示当前所测液的TDS值。

⑶盐度值测量：

在测量状态下，按“△/C/T/S”或“▽/贮存”，使左下角显示“SALT”，表明处于盐度值测量状态

- 按上述方法先设定合适的电极常数

- 设定完成后，按“模式/测量”到“SALT”测试状态，将电导电极用蒸馏水清洗后，插入被测液中，即显示所测液盐度值。

- 测量完成，按“ON/OFF”关闭仪器，依次取下电极和温度传感器放好，长期不用将电池取出。

注意事项：

- 更换电池时先关机，再换电池。

- 无论在“CON”、“TDS”、“SALT”测量状态下，均需要设定电极常数。

- DDS-11D电导率仪使用说明

- 根据所测溶液介质接好适当的电极（如下表），接通电源，预热10分钟。

| 电导电极规格常数 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实用测量范围 ｕS/cm | 0~20 | 0~200 | 1~2000 | 100以上 |

- 测量：分为两种方法⑴不用温度补偿法；⑵采用温度补偿法

2.1不用温度补偿法（基本法）

⑴常数校正：将仪器“MODE”键置“校正”档（此时校正指示灯亮），调节“常数调节”旋钮，使仪器显示电极实际数值（电极实际数值标在电极上）。例如：当J实=0.95时，仪器显示950，此时J0=0.1；当J实=0.105时，仪器显示1050，此时J0=0.1；当J实=0.011时，仪器显示1100，此时J0=0.01；测量时再用显示值乘以J0就是实际测量值。

⑵测量：将“MODE”键置“测量”档（此时测量指示灯亮），温度补偿器调为25℃，选择适当的量程档，将清洗干净的电极插入被测液中，仪器即显示被测液在溶液温度下的电导率值。

2.2温度补偿法：如果被测溶液的电导温度系数为2%左右，可使用此法。

⑴常数校正：与不用温度补偿法常数校正法一样操作。

⑵测量：将仪器“MODE”键置“测量”档，调节温度补偿旋钮，使指示的温度值与溶液温度相同，选择适当的量程档，将清洗干净的电极插入被测液中，这时仪器显示被测液的电导率为该液体在标准温度（25℃）时的电导率。

3.使用完毕，关闭电源，收好电极，做好登记。

注意事项：

1.仪器不采用温度补偿时，测得液体电导率为该液体在测量时液体温度下的电导率，仪器使用温度补偿时，测得液体电导率已换算为该液体在25℃时的电导率值。

2.在高精度测量时，尽量不采用温度补偿，而采用将被测液恒温在25℃时测量；如果被测液的温度系数与2%相差很远或者溶液电导率与温度不成线形关系，不要使用温度补偿，而应将被测液恒温在25℃时测量。

3.电极使用完毕应清洗干净，并置于清洁干燥环境保存。

4.测量时，电极应用去离子水（或二次蒸馏水）清洗干净，并用待测液适量冲洗。在测高纯水时，应尽快测量，因为空气中CO2等会很快溶于水，影响测量结果。

- TES—1360温湿度计使用说明

湿度测定：（1）安装好电池

（2）将电源开关（power）推至“ON”，显示屏开

（3）将FUNCT开关推至“%RH”位置，显示器立刻显示出所测环境湿度（%RH）

（4）当测试环境改变时，其值也会改变，需等待数分钟，就能读取稳定的湿度（%RH）值

温度测定：（1）将电源开关（power）推至“ON”后，再将FUNCT开关推至“℃”或“0F”的位置

（2）显示器立刻显示出当前所测环境温度（℃或0F）值

锁定读数：在测定温度与湿度时，可将HOLD推至“ON”，它将锁住目前所测数值，直至将HOLD开关重新推至“OFF”位置为止

注意：1.测定范围  湿度：10％～95％RH    温度：-20℃～+60℃

关机：测量完毕，将power推至“OFF”处，长期不用取出电池，盖好电池盖

- Titroline easy 数显滴定仪使用说明

- 打开电源（位于本仪器背面电源插线上方）。

- 按“F1”，进行rinsing，完毕按“start/stop”，再按“F1”进行FILL（充液）程序。

- 按“SET/F3”约3秒以上，出现<setting>菜单，按F1进入语言选择，按F3进入英语<english>操作语言，按“start/stop”退至<setting>菜单，按F3进入<selection param.set>菜单，按F2进入pH滴定，再按“start/stop”进入pH滴定法。（如果开机后发现已经是英语操作语言，则可不进行此步，直接进入下一步）

- 按“SET/F3”键，直至找到〈Manual Titration Mode>，即进入手控滴定 。按F1或手控器上灰色按钮完成FILL（充液）程序。

- 按动手控器上紫罗兰色按钮：轻轻按动不放可慢慢进行滴定（此时1滴约0.01mL）,若将紫罗兰色按钮使劲按下不放，可快速滴定。

- 滴定完成，可关闭电源开关，拔下插头，做好清洁工作，通报管理员并做好登记。

注意：

- 手控滴定不用电极

- 吸取滴定液的软管不能弯曲，且不能有气泡

- 每次换掉标准滴定液时，先用蒸馏水冲洗（rinsing）软管后要用替换的滴定液再冲洗，滴定前先放一个100 mL烧杯于滴头下接住清洗液。

- LDZX-40BI高压灭菌器使用说明

- 开盖：逆时针转动手轮，使锅盖充分提起，拉起左立柱上的按钮同时向右推盖上的横梁，移开锅盖。

- 通电：接通电源，将控制面板上的电源开关按至“ON”，缺水位灯（LACK）和低水位灯（LOW）均亮，缺水位灯（LACK）亮，显示电源已正常输入本机。

- 加水：拉开左侧面上“加水杯”门，同时打开“加水杯”下的“加水阀”，注入纯水至杯内约5升，同时可观察控制面板上水位灯，直至加至高水位灯（High）亮时停止加水关闭水阀门。（每次使用前均需先检查是否需加水）。

- 堆放：将包扎的灭菌物，各包之间留有间隙，依次堆放在灭菌筐内。堆放灭菌包时应注意安全阀、放气孔位置必须留出空位，保障其畅通放汽，否则易造成锅体爆裂。

- 密封：把横梁推向左立柱内（必须全部推入立柱内），顺时针转动手轮，使锅盖向下压紧锅体，加力充分密合。

- 设定温度和时间：通电后，控制面板上上层红色数显窗显示实际温度，下层绿色数显窗显示设定温度、时间。温度可调范围50℃~128℃，当超出范围，将由安全阀控制灭菌室内的泄压及恒温；时间可调范围0~99小时，时间运行采用倒计时，当灭菌室内达到设定温度，计时器开始计时。

设定温度步骤：①按下      键，下层绿色数显窗数字闪烁表示可进行设定

②按▲▼调节温度。温度设定好后，须连续按动两次     键，确定温度设定值，确定后温度设置成功。

设定时间步骤：①确定温度设置后，再按一次     ，将温度显示切换成时间显示状态，当下层绿色窗口数字闪烁，表明进入时间设定，数显窗前两位为小时，后两位为分钟。

②按▲▼调节时间。时间设置成功后，须继续按动两次      来确定时间设定值，确定后时间设置完毕。

注意：当设定失败或操作错误，需要重新调整数据，只须按动      ，选择温度或时间

后，当下层绿色数显窗数字闪烁，即可重新设定。移位键     功能只能在设定数显窗状态对闪烁的数据移位，便于快速调整数据。

- 灭菌：①当时间、温度设定完毕后，本仪器即进入自动灭菌程序。

②在使用本仪器时，如果选择常规灭菌法而不采用电器自动控制灭菌程序，可在控制面板上温度设定为130℃，此时灭菌锅内压力温度有安全阀控制泄压及恒温，并开始人工计算灭菌时间。

③灭菌完成，电控装置自动关闭加热系统，并拌有蜂鸣提醒，此时关掉电源至“OFF”处，拔下插头，待压力表指针回落至零点，开启安全阀或排汽排水总阀，放净灭菌室内余汽。（使用常规灭菌法时，电器无法自动停机，需人工关闭电源）

- 干燥：物品灭菌后需迅速干燥，须打开安全阀或将排汽排水总阀向左旋至“开”，迅速排出蒸汽。灭菌液体时严禁使用干燥法。

- 启盖：启盖按第1步进行。使用完毕，作好清洁，通报管理员并作好登记。

注意事项：

- 堆放灭菌物品时，严禁堵塞灭菌室内安全阀和放汽阀的出气孔，须留出空位保证空气畅通，否则易造成爆炸。

- 灭菌液体时，应将液体灌装在硬制耐热玻璃瓶中，以不超过3/4体积为好，瓶口勿使用未打孔的橡胶或软木塞。

特别注意：在灭菌液体结束时，不准立即释放蒸汽，必须待压力表指针回落零点方可排放余汽。

- LDZX-75KB立式压力蒸汽灭菌器使用说明

一、基本操作：

- 开盖：逆时针旋转手轮，直至转动到顶，使锅盖充分提起，拉起左立柱的保险栓，即可移开锅盖。

- 通电：电源至ON，此时欠压蜂鸣器响显示锅内无压力（锅内压力升至0.03Mpa时蜂鸣器自动关闭），控制面板上的缺水位灯和低水位灯均亮。低水位灯亮，显示蒸发锅内属断水状态；缺水位灯亮，显示电源已正常输入。

- 加水：将纯水或生活用水直接注入蒸发锅内约8升，同时观察控制面板上的水位灯，加水至低水位灯和缺水位灯相继灭，继续加水至高水位灯亮时可停止加水。若加水过多，可开启排气阀放去内胆中的多余水。

- 堆放：堆放的物品间应间隔一定间隙，这样有利于蒸气穿透，提高灭菌效果。堆放灭菌包时应注意安全阀放气孔的位置，不许任何物品堵塞放气孔，否则安全阀未能泄压，易造成锅体内爆裂事故。

- 密封：横梁必须全部推入立柱槽内，确保保险栓自动下落锁住横梁。拧紧锅盖，确保密封开关处于接通状态，当连锁灯亮时，显示容器密封到位。

- 设定温度时间：按动“循环”键开启设定窗内数显调整块，观察绿色数显在闪烁表示可以进行设定状态。按动↑或↓调整温度或时间，所需设定完毕后，须继续按两次“循环” 键确认。

- 灭菌：温度时间设定完毕即进入自动灭菌循环程序，控制面板上的加热灯亮。当灭菌室达到所设定温度时，加热灯灭，显示处于保温状态，同时自动控制系统开始进行灭菌倒计时，并在控制面板上的设定窗内显示出所需灭菌时间。灭菌完成电控装置将自动关闭加热系统，并伴有报警提示；保温时间自动切换成End显示。此时应将控制面板上电源开关按至OFF处，关闭电源；待压力表指针回落零位后，观察压力表指针所示位置，开启安全阀或排汽排水阀，放净灭菌室内余汽。

灭菌参数对照表：

| 灭菌物 | 保温时间（分） | 蒸汽相对温度（℃） | 蒸汽相对压力（Mpa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 橡胶类 | 15 | 121 | 0.1-0.105 |
| 敷料类 | 30－45 | 121-126 | 0.105-0.14 |
| 器皿类 | 15 | 121-126 | 0.105-0.14 |
| 器械类 | 10 | 121-126 | 0.105-0.14 |
| 溶液类 | 20-40 | 121-126 | 0.105-0.14 |

- 干燥：物品灭菌后需要迅速干燥，须打开安全阀或将排汽排水阀旋转至ON位置，让灭菌器的蒸汽迅速排出，使物品上残留的水蒸气快速挥发。灭菌液体严禁使用干燥方法，否则会导致液体沸腾使玻璃容器爆炸的事故。

二、注意事项：

1.  灭菌液体时，应将液体灌装在硬制的耐热玻璃瓶中，建议盛液量不要超过容器容积的3/4，瓶口应选用棉花纱塞，切勿使用未打孔的橡胶塞或软木塞。

2.  针对灭菌指标不同的物品，如敷料和液体等，切勿同时放在仪器灭菌，以免造成损失。

3.  灭菌终了时，若压力表指针已回复零位，而锅盖不易开启时，可将放气阀摘子置于放汽位置，使外界空气进入灭菌器内，真空消除后，锅盖即可开启。

- TD5A-WS低速大容量离心机使用说明

- 检查离心机是否放置平衡，打开门盖，放离心管于转子内，离心管必须成偶数对称放入（离心管试液目测均匀）。

- 关上门盖，注意一定要使门盖锁紧，完毕用手检查门盖是否关紧。

- 接通电源，打开电源开关（位于离心机背面，电源插座上方）。

- 设置转子号、转速、时间：

①设置时间：按“SET”，当TIME下窗口最后一个数字右下角的小数点亮时，表明进入时间设置，按▲▼设置本次离心时间。（时间范围0~99分钟，时间为倒计时）。

②设置转速：时间设置完毕，按“SET”，当SPEED下窗口最后一个数字右下角的小数点亮时，表明进入转速设置，按▲▼，设置本次离心转速。（转速范围为0~5000r/min）。

③设置转子号：转速设置完毕，按“SET”，当ROTOR下窗口数字右下角的小数点亮时，表明进入转子设置，按▲▼选择本次离心所使用的转子号。（一般使用的是12*10ml 转子，转子号为“1”，最高转速5000r/min；4*50ml转子，转子号为“4”，最高转速5000r/min；4*72*7ml转子，转子号为“4”，最高转速为4000r/min；148*7ml转子，转子号为“2”， 最高转速4000r/min。如果更换转子请与管理员联系）。

- 当时间、转子号、转速设置完成后，按ENTER，确认上述设定，再按START启动离心机。

- 在运行时，若要看离心力，按下RCF（RCF灯亮），显示屏上就显示当前转速下的离心力，3秒后自动返回运行状态，在离心机运行进入设置状态，如果要取消刚才的设置，按下RCF即可返回运行状态。

注意：在停止状态下，用户可以设置转子、时间、转速（即第四步），若离心机处于运行状态时，用户只能设置转速时间，按“SET”即处于设置状态。

- 离心机时间倒计时到“0”时，自动停止，当转速等于0r/min时，蜂鸣器鸣叫15声，按下RCF可取消鸣叫，运行途中按“STOP”离心机停止运转，蜂鸣器不响。

- 转子停转后，打开门盖，取出离心管，关掉电源开关并拔下插头，通报管理员并作好登记。

注意事项：

- 离心机运转时，不得移动离心机，不能打开门盖。

- 离心机应放置平稳。

- 离心管加液尽可能目测均匀，若加液差异过大，运转时会产生大的震动，此时应停机检查，使加液符合要求，离心管成偶数对称放入。

- 若运行时有离心管破裂，会引起较大震动，应立即停机处理。

- 摩尔实验室经济型纯水器使用说明

一、基本操作：

- 打开自来水阀门。

- 开启机器右侧电源开关。

- 按下“系统启动”按钮，并按“RO冲洗”，冲洗3分钟后关闭“RO冲洗”。

- 按I级水按钮取水。

- 使用完毕后关机拔掉电源插头。

二、注意事项：

不使用设备时请关闭自来水阀门和电源开关。

- YA-ZD11型不锈钢自动蒸馏水器使用说明

- 打开水源，使水进入本器，向左转动锅体上部的补水排水阀。

- 接通电源，将锅上电源打开，断水灯亮表明蒸发锅内缺水，此时，自动补水阀开始对锅内自动加水，当蒸发锅内水位上升到需要的位置时，工作灯亮，显示处于工作状态。

- 当锅内的水开始沸腾时，观察蒸馏水出口（蒸馏水出口位于锅体上部补水排水阀左侧）处有蒸汽冒出并有少量蒸馏水流出时，用手摸排出水温约65℃，有点烫手为宜，使蒸馏水口正常流出即可。

- 使用完毕，关闭锅体上的电源开关，并关掉总电源，放掉锅内的水，通报管理员并作好登记。

注意事项：

- 每次使用后放掉锅内的水。

- 必须保持冷凝水流动，不得干烧；使用时必须有专人看守。

- 一次使用时间不得超过2小时。

- TES-1335数位式照度计使用说明

一、基本操作：

- 安装电池。

- 打开电源，按下左上绿色按钮。

- 取下受光球盖。

- 按“RANGE”选择适当测量范围，使屏幕显示四位有效数字为宜。

- 测量单位切换：“lux”及“fc”两种单位。“lux”为国际单位。

- “H”锁定功能，使显示屏值不变化，便于记录。

- 关闭设备，取出电池。

二、注意事项：

- 保持整机干净。

- 不使用时盖住受光球，避免老化。

- LCD显示“BT”为需更换电池。

- ZDZ-1型紫外辐射照度计使用说明

- 安装好电池，将电源开关拔至“ON”。

- 将接收器插头插入仪表输入插口。

- 打开接受器遮光罩即可进行测量，仪表上显示的数字与倍数因子（100ｕW/cm2）的乘积，即为被测位置的紫外辐射照度值。

- 若测量场合紫外辐射照度多次变化时，为方便读数，可将读数保持开关拔至“HOLD”端，显示读数保持不变，待读数结束后再将开关拔向“RESET”即可进行下一次测量。

- 仪器使用完毕，拔出接收器插头，关闭电源至“OFF”。

- 仪表工作时若显示“LOBAT”或“←”符号时，表明电压不足，应及时更换电池，否则影响仪表精度。

注意事项：

- 本仪器不需要调零，量程由仪表自动切换。

- 不使用时将接收器插头与仪表断开，较长时间不用，应取出电池。

- 尽量使光照探头少照光，减少老化，不测量时随手盖上盖子。

- 本仪器准确度±3%；使用环境：温度0~40℃，相对湿度：<85%。

- CB—1101型光合、蒸腾作用测定系统使用说明

- 开机预热：按“电源”开关（灯亮表示正常工作）预热4分钟

- CO2分析器调零和调满

- 调零：a.将流量计（在箱盖上）上标有“NI1”和“OUT1”的管子分别与面板上“NI1”和“OUT1”相连，再把碱石灰管两端有“IN”和“OUT”管子分别与面板上的“IN”和“OUT”相连

b.待仪器预热4分钟后，按下“泵”开关（灯亮表示正常）调节面板上“流量调节”旋钮，使箱盖上流量计至0.6升/分钟，再按下F“开/闭路”开关与“参/初”键，当“CO2参/初值”显示屏读数稳定时，旋钮“CO2调零”旋钮，使“CO2参/初值”显示值为零，然后按下“完成”键，调零完成，取下碱石灰管（用一根管将碱石灰的进、出气口相连）

(2 )   调满：a.把从已知浓度的CO2参标准气接出来的管子（对于压缩气须用三通连接器用以排放多余气体，接在“IN”上，“OUT”空置。

b.按下“参/初”与“CO2参/初值”显示器值稳定后，旋动“CO2调满”旋钮，使“CO2参/初值”显示值与已知浓度的CO2参标准气浓度一致，再按下“完成”键。至此调零、调满完成。按起“开/闭路”开关键，取下与“IN”相连的管子，并关掉标准气开关阀门

注意：1.仪器每次开机后都需进行调零，并应定期用已知CO2浓度标准气进行校准

2.调满完成后将满度电位器的刻度记下来，以免不小心选动调满钮导致重新调满

3.开路测量

把接参考气电源的管子与面板上“IN”相连“OUT”空置，再把手柄上的两根标有“IN2”和“OUT2”管子分别与面板上“IN2” 和“OUT2”相连，同时把手柄上的传感器电缆插头与面板上“手柄连接”插座插好并拧紧

按下“开/闭路”开关键（灯亮表示开路测量），然后把要测量的叶片夹到叶室上，按下

“参/初”键，与“CO2参/初值”显示值稳定后按下下“测/终”键，当“CO2测/终值”显示器值相对稳定后按下“完成”键，至此测量结束，记下各显示器值。若进行重复测量重复上述步骤即可。测定完毕，按起“开/闭路”测量键，再按起“电源”键，收好仪器。

注意：无稳定的参考气源时，可用一个大的缓冲瓶代替，如一个装过纯净水的大塑料桶，但其内部一定要干燥，在桶的细颈上罩一个纸杯，杯底捅一个小洞，这样缓冲瓶即完成，但在罩杯之前要摇晃桶，防止内部CO2浓度与外界相差太大

另外3米以上高度的空气也比较恒定，因此可用一根管子将“IN”与3米以上高度的空气相连，也可作为参考气源。

4.光合、蒸腾计算

开路系统的净光合速率Pn(μmol/m2s)

Pn=−V60×273.15Ta×P1.013×122.41×10000A（Co−Ci）

开路系统的蒸腾计算E（mmol/m2s）

E=eo−eiP−eo×W×103

eo=RHo×es  ei=RHi×es

es=6.13753×10−3×exp（Ta×18.564−Ta254.57Ta+255.57）

W=V60×273.15Ta×P1.013×122.41×10000A（molm2⋅s）

其中：V：体积流速（L/min） 可从流量计读出

Ta：空气温度（K）   待测

P：大气压力（bar）   1标压

A：叶面积（cm2）    固定为叶室窗口面积

Co：出气口CO2浓度（ｕL/L） 待测

Ci：进气口CO2浓度（ｕL/L）  待测

eo（ei）：出（进）气口水气压（bar）待测、计算

es：空气温度下的饱和水气压（bar） 待测、计算

RHo（RHi）：出（进）气口相对湿度（RH%） 待测

注意事项：

- 流量计读数时应垂直放置，且流量调节必须在CO2分析器调零时进行

- 与压缩气相连时必须用三通连接

- 本仪器测量时必须平放，仪器内部不允许进水，避免在多尘的条件下使用该仪器，仪器应存放在干燥阴冷的地方。

- 当面板上“电源指示灯”亮时表示内部电池不足，应尽快充电。

- 本仪器所用的叶室为方型，窗口大小25*25mm（长*宽），窗口面积6.25cm2

- 土壤水分仪TDR100使用说明

- 连接好仪器设备：

- 按一下“ON”，显示屏上首先显示“Battery at……”（电池状况），之后显示上一次所用的模式状态。

- 本仪器可进行两种水分测定：①体积含水量（VWC）；②相对含水量（RWC）。

3.1体积含水量的测定（VWC）：

a.打开仪器后，按动“MODE”，直至显示屏“VWC”时即可进行土壤体积含水量的测定。

b.将电极（两根）完全插入土壤中，插入土中时，用力均匀一致，不能摆动插入也不能打击插入，尽量避开石头等坚硬的物体，以免损伤电极或仪器。

c.插入土壤后，仪器会自动显示所测土壤的体积含水量（VWC）。

3.2相对含水量的测定（RWC）

a.打开仪器后，按动“MODE”，直至显示屏上显示“RWC”时，即可进行相对含水量的测定。

b.进入“RWC”后，根据所测土壤类型（sand；sandy loam； loam； clay loam； clay； loamy sand； sand clay； sandy clay loam；silt；silty clay；silty clay loam；silty loam）选择相应的土壤类型，按动“MODE”选择

c.插入电极，仪器显示所测“RWC”值。

4.使用完毕，按“ON”关闭仪器，并拆下仪器装置贮放好。

注意事项：

在进行“RWC”时可通过电脑连接设置所测土壤类型的“RWC”，本仪器已设定了sand；sandy loam； loam； clay loam； clay；五种土壤类型的测定模式，要测定其它土壤类型请与管理员联系（通过电脑连接输入）。

- CXC-06粗纤维测定仪使用说明

  - 操作准备：

- 配制试剂：⑴硫酸溶液：0.128±0.005mol/L NaOH标准液标定

⑵氢氧化钠溶液：0.313±0.005mol/L  邻苯二甲酸氢钾法标定

⑶95%乙醇    ⑷正辛醇（消泡剂）   ⑸pH试纸  ⑹乙醚

- 将三个分别装有酸、碱、蒸馏水的烧瓶置于仪器顶部电加热板上，并将顶部小孔中伸出的写明酸、碱、蒸馏水的橡胶管套在相应烧瓶底部水嘴上，三个烧瓶从左到右位置为：酸、碱、蒸馏水。将位于机箱左下侧的进出水嘴分别套上橡胶管，5个水嘴分别为：靠前两个为冷却水进水管，靠后上面两个为出水嘴，靠后下的一个为抽滤出水嘴，用胶管引入水池。

- 将样品用粉碎机粉碎，全部过18目筛后放入密闭容器，样品中若脂肪含量大于10%则必须脱脂，若小于10%可不脱脂。

- 将坩埚用蒸馏水洗尽后置于恒温箱内（100℃）烘30分钟，移入干燥器冷却至室温并编号置于干燥箱内备用。（本仪器一次可测定6个样品）

- 接通电源。

  - 操作步骤

- 仪器顶部的酸、碱、蒸馏水烧瓶加好溶液，至少2000ml，将盖盖好。

- 在坩埚中放入1~2g（精确到0.0002g）试样，并将装好试样的坩埚分别放入6（测定样品数）个抽滤座中，放置坩埚于抽滤座中央硅橡胶圈上，并与上面消煮管中硅橡胶圈对齐，不能放偏或放斜。当放置准确后稍压下操纵杆柄不松手，再一次观察坩埚位置，确信对准后进一步压下操纵杆锁紧。

- 打开机箱左下侧与水源相连的进水咀开关，注意进水量适中。将面板上预热调压旋钮和消毒调压旋钮逆时针旋到底，打开电源开关，检查电源开关上定时器设定是否为30分钟，若不是调节至30分钟，以后可不调。

- 开启酸、碱、蒸馏水至“ON”，调节“预热调压”旋钮，调到顺时针最大，左边电压表显示220v。

- 等酸、碱、蒸馏水沸腾时，调节“预热调压”旋钮至酸、碱、蒸馏水微沸。

- 打开加酸开关，分别按1~6号加热按钮在消煮管中（从左到右依次为1，2，3，4，5，6）加入已沸的酸液200mL（约到消煮管中间刻度线）后关闭加酸开关，再在每个消煮管上部分别加入2滴正辛醇。关闭“酸预热”开关，开启“消煮加热”开关（共6个，1~6号消煮管加热开关分别对应1~6号消煮管的加热），将“消煮调压”旋钮调至顺时针最大，待消煮管内酸液再次沸腾后，再旋动“消煮调压”调至150~170v（右边电压表显示），使酸液微沸，向上打开消煮定时开关，保持酸微沸30分钟，30分钟到，蜂鸣器响，同时自动切断消煮加热电源。

- 关闭“消煮加热”开关，关闭“定时启动”开关。将“消煮调压”旋钮逆时针旋到底，打开1~6号“抽滤”开关，再打开“抽滤泵”，将酸抽掉。抽完后，先关闭“抽滤泵”	开关，再关闭“抽滤”开关，打开“加蒸馏水”开关，再按下1~6号加液按钮，在消煮管中加入蒸馏水后再抽干，连续2~3次，直至用试纸测试抽滤液显示中性后关闭“加蒸馏水”开关。在抽滤过程中若发现坩埚堵塞时，可关闭“抽滤泵”，开启“反冲泵”，直至出现水泡后关闭“反冲泵”，打开“抽滤泵”继续抽滤，洗涤后关闭所有抽滤及泵开关。

- 打开加碱开关，分别在消煮管中加入微沸的碱液200mL后关闭加碱开关，再在每个消煮管中加入2滴正辛醇后重复第6步后半部分和第7步的操作（进行碱消煮、抽滤和洗涤）。

- 以上步骤完成后，用吸管分别在消猪管上口加入25mL95%乙醇，浸泡10几秒后抽干，抽干后关闭电源。

- 将操纵杆手柄稍向下压拉出定位装置，使升降架缓慢上升复位，戴上手套将坩埚取出，移入恒温箱，在130℃±2℃下烘干2h，取出在干燥器内冷却至室温，称量后得到m1。

- 将称重后的坩埚再放入500℃±25℃的高温炉内灼烧1h，取出后置于干燥器中冷却至室温后称重得m2。测定结果按下式计算：

粗纤维%=m1−m2m%

m1——130℃烘干后坩埚及试样残渣重

m2——500℃灼烧后坩埚及试样残渣重

m——试样（未脱脂）质量

注意事项：

    - 每次用完仪器后，应用滤纸将抽滤座内的水吸干

    - 当坩埚在500℃的高温炉内灼烧1h后，不要立即取出，否则由于温差太大，极易使坩埚炸裂。

- KDY-9820凯式定氮仪使用说明

- 操作准备：化学试剂准备：

⑴35%的NaOH溶液，3~5升加入碱液桶中，不许有气泄露，并连接好其出液管与进气管（接口在仪器后背）。

⑵甲基红——溴甲酚绿混合指示剂

⑶2%硼酸（H3BO3）溶液3~5升加入硼酸液桶中，再把甲基红——溴甲酚绿混合指示剂液与2%硼酸液按比例1：100加入硼酸液中，混合均匀，将桶盖拧紧，不许漏气，并连接好其出液管与进气管（接口在仪器后背）。

⑷盐酸（HcL）滴定液，0.1~0.05mol/L浓度要精确标定。

⑸消煮样品需备有硫酸、硫酸铜、硫酸钾。

- 仪器的使用及调整：

- 仪器的连接：连接好硼酸、碱液的出液管与进气管（管上有颜色指示），水桶内加入蒸馏水，约10升，拧紧桶盖，不许漏气，并连接好其出液管与进气管（接口在仪器后背，有颜色指示），同时连接好仪器后背的冷水入口（与自来水源相连），凝水排出口、蒸汽发生器排水口分别接排水管，放入排水池，使它们排水通畅。

- 接通电源（位于仪器左侧），指示灯亮，装空消煮管和三角瓶于仪器托盘上。

- 加硼酸、加碱的调整：确保硼酸桶和碱桶内空气充满后，按“硼酸”键，使硼酸能加到三角瓶中，正常后再按“硼酸”键停止加硼酸液。按“加碱”键，使碱液能加到消煮管中，正常后按“加碱”停止加碱液。

- 加硼酸、碱液定量的调整：先将空三角瓶、消煮管分别放在托盘上，按“转换”键，使硼酸时间显示灯亮，用＋、－键将加硼酸液时间定为3~5秒，再按动“转换”键，使加碱时间显示灯亮，用＋、－键将加碱时间定为3~5秒，按“启动”，待加硼酸液、加碱液结束后，将三角瓶托盘按下一次，完成一个工作过程后，用量液杯分别称量三角瓶内的硼酸液和消煮管内的碱液，用液量除以加液时间，计算得每秒的加液量，以后工作中的加液定量，可根据需要用量计算出加液时间，按此时间设定加液量。

- 蒸馏工作的调整：打开自来水开关，调整给水量，使冷凝水供水正常。按“蒸馏”，此时蒸汽发生器内水位达到标准后，加热指示灯亮，待有蒸汽产生后，蒸馏正常，按“蒸馏”关闭蒸馏，本仪器已预定在约100mL接收液体量。

- 自动工作过程调整：在前几项完成后，根据需要设定加硼酸液时间（秒）和加碱液时间（秒），将三角瓶、消煮管分别放在托盘上，按“启动”，仪器先显示加硼酸时间，后显示加碱液时间，再显示蒸馏时间，按分计时。当三角瓶内接收液体达100mL左右时自由落下，显示窗显示闪动“E”并发出“嘀——嘀”约6秒提示音，而后返回初始状态，显示闪动的“P”表示自动工作正常。

注意：⑴若设定加硼酸时间或加碱时间为0秒，则自动工作过程完成后，显示“E”不闪动，发出“嘀——嘀”约2秒提示音。

⑵按下“启动”，三角瓶托盘仍处于下端，显示窗显示自下而上的“——”符号，并发出“嘀——嘀——嘀”提示音，提示应放空三角瓶在托盘上，使托盘升起。

- 仪器使用：

- 称样品0.5~1g，加入浓硫酸8~10mL，硫酸铜：硫酸钾=1：3混合物6g于消煮管中，在电炉上加热消煮，待化解完全后取下冷却，而后在消煮管中加入100mL蒸馏水稀释样品并释放热量冷却备用。

- 按加入硫酸量计算需要加NaOH的量，根据计算量设定加碱时间（秒），根据三角瓶内约加30mL吸收液，计算设定加硼酸时间。

- 开仪器电源，显示“P”，按“转换”使硼酸状态指示灯亮，按＋、－设定加硼酸时间（秒），再按“转换”，使加碱状态指示灯亮，按＋、－，设定加碱时间（秒）。

- 将空三角瓶放于托盘上，此时托盘处于高处；把有样品消煮管放在托盘上，与上端橡胶塞装紧。

- 按“启动”仪器开始加酸、碱，而后进入蒸馏状态，待三角瓶中冷凝液达到预定体积量时，托盘落下，再蒸馏12秒后停止工作并发出提示声响。

- 取下三角瓶，用HcL滴定三角瓶中液体至终点，按下式计算结果，同时关闭仪器电源。做好清洁并登记。

含氮量N%=1.401×MW（V−V0）

粗蛋白含量：P%=N%×C

M——标准酸摩尔浓度    W——样品重量g

V0——空白样滴定标准酸消耗量（mL）

V——样品滴定标准酸消耗量（mL）

C——粗蛋白转换系数

注意事项：

1.测定样品量：固体<5g/样品   液体<15mL/样品

2.仪器前部槽皿中若积有液体要经常檫净

3.加碱液桶、加硼酸桶应定期清理沉淀物并洗净

4.酸、碱、蒸馏水的吸管应浸在液面下。

- KQ5200E型超声波清洗器

- 按比例放入清洗剂，将需要清洗的物品放入清洗网架中，再将清洗网架放入清洗槽中。

- 清洗槽内加入清洗液，其高度60~130mm，同时还应将加入物品的空间考虑进去。

- 接通电源，电源开关打至“ON”处，用温度控制器设定温度范围（0~80℃），一般设定在60℃，红灯亮表示开始加热，到达所设定温度，灯会熄灭，加热器停止工作。

- 时间设定：时间范围1~20分钟，绿灯亮表示开始清洗，一般设定时间10分钟，对于难于清洗的物品，时间可适当延长。

- 清洗完毕，槽内溶液可重复使用，使用期限根据物品污垢程度决定，排出污液时，关闭加热、清洗电源，打开手控阀。

- 清洗物品取出后，用温水清洗，再用热风干燥。

- 作好清洁，通报管理员并作好登记。

注意：

- 接通电源之前，清洗槽内必须注入水或溶液

- 物品应放在清洗网架中，不能直接放在清洗槽底部。

- 不得使用强酸、强碱、腐蚀性化学试剂。

- 排出清洗液时，必须先关闭加热器，否则会烧坏加热器。

- JA2003A电子天平使用说明

  - 准备：将天平置于稳定的工作台上，避免振动、阳光照射和气流，接通电源，调整水平调节脚，使水泡位于水准器中心。

  - 开机：按“ON”，显示器亮，天平进行显示自检（显示屏所有字段短时点亮）显示天平型号，当天平显示回零时，天平就可以称量了。

  - 校准：按<TAR>键：使天平回到零状态，按<CAL>键：显示出现闪烁的"-1000-"，将1kg标准砝码放上称盘，显示出现"--"（等待状态），当显示结果为“1000.00g”时，移去标准砝码， 如天平回零，则校准结束可进行实物测量，否则重复以上操作。

  - 称重：天平经校准后，即可进行称重了。具体方法：⑴清零：当天平空载时，如显示不在零状态，可按<TAR>键，使天平显示回零。此时才可进行正常称量。⑵去皮：小颗粒物和液体在称量时都需使用容器（或称量纸），可将容器（或称量纸）放在称盘上，按<TAR>键，使天平回零，然后再将待称物放到容器（或称量纸上）内，此时天平显示的结果即为上述待称物的净重。在称重时，必须等显示器左下角的"0"标志熄灭后才可读数。在长时间的称量过程中，应经常进行校准，这样可始终保持测量的准确性。特别要注意的是，称量时被测物件必须轻拿轻放，以免造成天平不必要的损坏。

  - 关机：按<OFF>键。做好清洁并登记。

注意：

1.天平如果长时间不用，请拔去电源，在拔去电源时，天平的称盘上必须保持空载。

2.本仪器测量精度为1/1000，一般称重物不超过100g。

- FA1004A电子天平使用说明

1.准备：将天平放在稳定的工作台上，避免振动，气流、阳光直射和剧烈的温度波动。调整水平调节脚，使水泡位于水准器中心。为获得准确的称量结果，在进行称量前必须使天平按通电源预热，至少60分钟以达到工作温度。

2.开机：使称盘空载并按<ON>键，天平进行显示自检（显示屏所有字段短时点亮）显示天平型号，当天平显示回零时，天平就可以称量了。当遇到各种功能键有误无法恢复时，重新开机可恢复出厂设置。

3.校准：准备好校准用的标准砝码，确保称盘空载，按<TAR>键：使天平显示回零。按<CAL>键：显示闪烁的CAL-XXX，（XXX一般为100、200或其它数字，提醒使用相对应的100g、200g或其它规格的标准砝码），将标准砝码放到称盘的中心位置，天平显示CAL……，等待十几秒钟后，显示标准砝码的重量。此时，移去砝码，天平显示回零，表示校准结束，可以进行称量了。如天平不回零，则需重复进行一次校准工作。

4.称量：天平经校准后即可进行称量，称量时须等显示器左下角“0”标志熄灭后才可读数，称量时被测物必须轻拿轻放，并确保不使天平超载，以免损坏天平的传感器。具体方法：⑴清零：当天平空载时，如显示不在零状态，可按<TAR>键，使天平显示回零。此时才可进行正常称量。⑵去皮：小颗粒物和液体在称量时都需使用容器（或称量纸），可将容器（或称量纸）放在称盘上，按<TAR>键，使天平回零，然后再将待称物放到容器内（称量纸上），此时天平显示的结果即为上述待称物的净重，如果将容器（或称量纸）从称盘上取走，则皮重（即容器的重量）以负值显示，皮重将一直保留到再次按<TAR>键或关机为止。

5.关机：确保称盘空载后按压<OFF>，天平如长时期不用，请拔去电源插头。作好清洁并登记。

注意事项：

1.本仪器测量精度为1/10000，一般称重物不超过100g。

2.为获得准确的称量结果，必须对天平进行校准。校准应在天平经过预热并达到工作温度后进行，遇到以下任何一种情况都必须对天平进行校准。⑴首次使用天平称量之前；⑵天平改变安放位置后；⑶称量工作中定期进行。

- YP3001N电子天平使用说明

- 使用前先接通电源，按“开机/关机”开启显示屏，此时天平默认单位为“克”。

- 校准天平：①准备好校准砝码（2000g）。

②取下秤盘上所有被秤物，按“去皮”，天平清零。

③按住“校准”，“C2000”闪烁

④放上校准砝码，显示“- - - - ”表示等待，约10秒即显示“2000g”

⑤取下校准砝码，即可进行称量。

- 去皮称量：①放容器于秤盘上，显示容器的质量。

②按“去皮”，显示屏显示“0g”，表示容器质量已去除，此时即可放置物品在容器中进行称量，显示屏上显示值就是所称物品的重量。

- 称量完毕，按“开机/关机”，关闭显示器，作好清洁并登记，若较长时间不用应拔掉电源线。

注意：

- 校准、称量使用天平时应避免震动、气流、阳光照射

- 因存放时间较长、位置移动、环境变化等，天平使用前应校准

- 最大称量范围为3000g，最小尺度为0.1g，应不超过3000g称量物。

- 电子称使用说明

- 将秤置于平整台面上，将四只白色防尘圈套到四只橡皮脚上后，再放上秤盘。

- 用四只脚调整水平。

- 接通电源，打开电源（位于秤右侧底部）。

- 置零、去皮：当空秤重量窗口显示不为0或秤盘上有物体需要重清零时，按“置零”或“去皮”，是窗口显示为“0”。清零后放上物品，显示就是该物品的实际重量。

- 使用完毕，关闭电源开关，拔下插头，作好清洁并登记。

注意事项：

- 本秤规格为30kg/10g。

- 电子秤要调水平泡，台面不能振动

- 电池用完时，开机充电8h以上

- 使用时避免雨水冲淋、抛仍、碰撞等。

- 723C型分光光度计使用说明

一、基本操作：

- 打开右侧绿色电源按钮，开机后请勿对仪器进行操作，仪器使用前要预热20分钟，至仪器自动校正后，显示屏显示“546.0nm 0.000A”仪器自检完毕，才可进行测试。

- 按“方式”键设置测试方式，三种选择：透光率（%T），吸光度（A），浓度（Concentration Test）。

- 选择波长，按“设定”键屏幕显示“WL＝×××.×nm”字样，按上、下键输入波长，后按确认键，显示屏显示“×××.×nm BLANKING”仪器进行自动调零。波长设置完毕。

- 将参比溶液倒入比色皿，插入插槽后，盖上样品盖即可测试。

- 使用完毕后关闭电源。

二、注意事项：

比色皿表面不能有指印、溶液痕迹，比色皿中的溶液不能有气泡、悬浮物，否则测量结果不准确。